РАСХОДОМЕР – СЧЕТЧИК «ДНЕПР-7У»
на воздух (стационарный вариант).

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема жидкости насыщенного пара, газа и воздуха, протекающих в напорных трубопроводах.

Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема следующих сред:

- газ, воздух в пластмассовом трубопроводе при температуре от минус 50 до плюс 150 0С. Возможна установка датчиков на пластиковых вставках в стальных трубопроводах.

Типы трубопроводов, на которых может производится измерение объемного расхода и объема:

- трубопроводы: напорные;

Трубопроводы могут быть из следующих материалов: пластик.

Расходомер-счетчик имеет стационарное исполнение.

В расходомере-счетчике стационарного исполнения измеренные геометрические размеры трубопровода вносятся в память расходомера-счетчика при его программировании на предприятии-изготовителе и записываются в его паспорт, что исключает возможность бесконтрольного изменения параметров расходомера-счетчика.

Расходомеры-счетчики стационарного исполнения состоят из процессорного блока – ПБ, блока питания - БП, и двух первичных преобразователей – ПП.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Температурный диапазон контролируемой среды: 

для газа и воздуха – от минус 50 до плюс 150 0С

2.2 Конструктивные размеры трубопроводов и коллекторов:

· диаметр условного прохода напорного трубопровода:

от 50 мм до 1400 мм для газа и воздуха.

- толщина стенок трубопровода от 2 мм до 20 мм;

2.3 Диапазоны измерения объемного расхода, в которых нормируется погрешность, представлены в таблице 1.
2.4 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объемного расхода и количества жидкости (пара, газа) составляет   ( 2%.

2.5 Расходомеры-счетчики обеспечивают унифицированный выходной сигнал постоянного тока (0-5) мА или (4-20) мА (ГОСТ 26.010-80), пропорциональный объемному расходу жидкости, газа или пара.

2.6 Предел допускаемой приведенной погрешности преобразования объемного расхода жидкости (пара, газа) в выходной токовый сигнал составляет ± 1,5 %, при изменениях сопротивления нагрузки: от   100 Ом до 2,5 кОм для сигнала  (0-5) мА; и от 100 Ом до 1 кОм для сигнала (4-20) мА.

2.7 Расходомеры-счетчики стационарного исполнения  обеспечивают частотный выходной сигнал с частотой от 0 до 1000 Гц, пропорциональный объемному расходу.

2.8 Частотный выходной сигнал обеспечивает коммутацию (через открытый коллектор, «сухой контакт») напряжения от внешнего источника не более 30 В при допускаемом токе не более 30 мА.

2.9 Предел допускаемой основной относительной погрешности преобразования объемного расхода жидкости (пара, газа) в частотный выходной сигнал составляет ± 2 %.

2.10 Габаритные размеры составных частей расходомера-счетчика приведены в приложении Б.

2.11 Питание расходомера-счетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 (1) Гц.

2.12 Мощность, потребляемая расходомером-счетчиком от сети, - не более  50 ВА.

2.13 Длина линии связи между ПБ и БП не более 1000 м, ПП и ПБ не более 15 м, ПП и БЭ не более 15 м.
2.14 Условия эксплуатации расходомеров-счетчиков следующие:

- температура окружающего воздуха:

1) ПП - от минус 50 до 150 (С;

2) процессорного блока (далее – ПБ), блока питания (далее – БП), блока измерений вспомогательного (далее – БИВ) – от минус 20 до 50 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха:

1) ПП – 95 % при температуре 35 (С;

2) ПБ, БП, блок БИВ – 80 % при температуре 25 (С.

2.15 Степень защиты оболочки ПП и ПБ - IP54, оболочки БП и БИВ - IP20  по ГОСТ 14254.

2.16 Расходомер-счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и вывод через последовательный интерфейс RS232 или RS485 архивной измерительной информации на персональный компьютер.

Диапазоны измерения объемного расхода газа и воздуха

      Таблица 1

	Номинальный диаметр,

мм.
	Объемный расход, м3/ч

	
	Диапазон измерения

	
	5
	6
	7

	
	0,75 – 24 м/с
	1,5 – 48 м/с
	3 – 96 м/с

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	50
	5.09
	169.6
	10.18
	339.3
	20.36
	678.6

	65
	8.60
	286.7
	17.20
	573.4
	34.40
	1146.8

	80
	13.03
	434.3
	26.06
	868.6
	52.12
	1737.2

	100
	20.36
	678.6
	40.72
	1357.2
	81.43
	2714.3

	125
	31.81
	1060.3
	63.62
	2120.6
	127.23
	4241.1

	150
	45.80
	1526.8
	91.61
	3053.6
	183.22
	6107.3

	200
	81.43
	2714.3
	162.86
	5428.7
	325.72
	10857.3

	250
	127.23
	4241.1
	254.47
	8482.3
	508.94
	16964.6

	300
	183.22
	6107.3
	366.44
	12214.5
	732.87
	24429.0

	350
	249.38
	8312.7
	498.76
	16625.3
	997.52
	33250.6

	400
	325.72
	10857.3
	651.44
	21714.7
	1302.88
	43429.4

	500
	508.94
	16964.6
	1017.88
	33929.2
	2035.75
	67858.4

	600
	732.87
	24429.0
	1465.74
	48858.0
	2931.48
	97716.1

	700
	997.52
	33250.6
	1995.04
	66501.2
	3990.07
	133002.4

	800
	1302.88
	43429.4
	2605.76
	86858.7
	5211.52
	173717.5

	900
	1648.96
	54965.3
	3297.92
	109930.6
	6595.83
	219861.2

	1000
	2035.75
	67858.4
	4071.50
	135716.8
	8143.01
	271433.6

	1100
	2463.26
	82108.6
	4926.52
	164217.3
	9853.04
	328434.6

	1200
	2931.48
	97716.1
	5862.97
	195432.2
	11725.93
	390864.3

	1300
	3440.42
	114680.7
	6880.84
	229361.3
	13761.68
	458722.7

	1400
	3990.07
	133002.4
	7980.15
	266004.9
	15960.29
	532009.8


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА

СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

[image: image1.wmf]
Рисунок 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПП НА ГАЗ И ВОЗДУХ

[image: image2.png]€9

38

220

4 ___e__




Рисунок 2
PAGE  
4

