Расходомер-счетчик «ДНЕПР-7У» для незаполненных самотечных трубопроводов и коллекторов (стационарный вариант).
Расходомер-счетчик «ДНЕПР-7У» предназначен для измерения объемного расхода и количества сточных вод в безнапорных трубопроводах и коллекторах, в том числе содержащих подпоры, а также на изливах труб. Снабжен: расходомером с накладными датчиками, блоком измерения уровня наполнения и поверочным имитатором.

Использует прямой метод измерения расхода, позволяющий исключить влияние подпоров. Dу от 100 до 1600 мм

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема жидкости  протекающей в безнапорных трубопроводах и коллекторах. 

Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема следующих сред:

- вода: артезианская, холодная питьевая, горячая в системах горячего водоснабжения (кроме оборотной воды с хорошей газоочисткой), сиаманская, речная, с примесями, аэрированная;

- жидкости: сточные воды, кислоты, ацетоны, щелочи, растворы коагулянтов, спирты и их растворы и т.п.;

Типы трубопроводов, на которых может производиться измерение  объемного расхода и объема:

- трубопроводы: безнапорные (в том числе с гидравлическим подпором, скоплениями метанового газа и пены  над поверхностью жидкости);

- коллекторы: прямоугольные, трапециевидные;

- русла каналов произвольной формы.

Трубопроводы могут быть из следующих материалов: сталь, пластик, керамика, асбоцемент.

В расходомере-счетчике стационарного исполнения измеренные геометрические размеры трубопровода вносятся в память расходомера-счетчика при его программировании на предприятии-изготовителе и записываются в его паспорт, что исключает возможность бесконтрольного изменения параметров расходомера-счетчика.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Температура среды, объемный расход и объем которой измеряется: 

- воды  - от 1 до 150 (С;

При установке ПП в специальный герметичный контейнер или на боковых стенках возможна работа на самотечных коллекторах с уровнем заполнения от 50 до 1600 мм (смотри рисунок 1 приложения К).

2.2 Измерение расхода в безнапорных трубопроводах производится при уровнях заполнения трубопровода от 1 до 99 % от максимального уровня заполнения. 

При возникновении в безнапорном трубопроводе избыточного давления, расходомер-счетчик индицирует внештатную ситуацию в трубопроводе, и измерение расхода  жидкости производится как для полностью заполненного трубопровода.

2.3 Измерение расхода в безнапорных трубопроводах и коллекторах  производится в одном из трех диапазонов скорости течения жидкости:

- 1 диапазон: от 0,05 до 1,5 м/с;

- 2 диапазон: от 0,1 до 3 м/с;

- 3 диапазон: от 0,2 до 6 м/с.

2.4 Динамический диапазон измерения объемного расхода составляет 1:100  для безнапорных трубопроводов (коллекторов).

2.5 Расходомер-счетчик имеет выходной токовый сигнал 0-5 мА или  4-20 мА, пропорциональный объемному расходу жидкости. 

2.6. Расходомер-счетчик имеет выходной частотно-импульсный сигнал с частотой 0-1000 Гц, пропорциональный объемному расходу жидкости.

2.7. Частотно-импульсный сигнал обеспечивает коммутацию (через открытый коллектор, «сухой контакт») напряжения от внешнего источника не более

 30 В при допускаемом токе не более 30 мА.

2.8 Сопротивление внешней нагрузки в цепи выходного токового сигнала расходомера-счетчика -  не более 1 кОм для выходного сигнала   4-20 мА и не более

 2,5 кОм для выходного сигнала 0-5 мА.  

2.9 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и количества жидкости составляют ( 2,0 %  в диапазоне расхода от 3  до 100 % максимального расхода  (при уровне заполнения от 1 до 99 % для безнапорных трубопроводов и коллекторов) во всем температурном диапазоне.

2.10 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании  объемного расхода жидкости в выходной токовый сигнал составляют  ( 1,5 %. 
2.11 Пределы  допускаемой  относительной  погрешности  измерения времени наработки составляют  ( 0,01%.

2.12 Питание расходомера-счетчика осуществляется от сети переменного тока   напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 (1) Гц.

2.13 Мощность, потребляемая расходомером-счетчиком от сети, - не  более    50 В(А.

2.14 Условия эксплуатации расходомеров-счетчиков следующие:

- температура окружающего воздуха:

1) ПП - от минус 50 до 150 (С;

2) процессорного блока (далее – ПБ), блока питания (далее – БП), блока измерений вспомогательного (далее –  БИВ) – от минус 20 до 50 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха:

1) ПП – 95 % при температуре 35 (С;

2) ПБ, БП, блок БИВ – 80 % при температуре 25 (С.

2.15 Степень защиты оболочки ПП и ПБ - IP54, оболочки БП и  БИВ - IP20  по ГОСТ 14254.

2.16 Расходомер-счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и вывод через последовательный интерфейс RS232 или RS485 архивной измерительной информации на персональный компьютер.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Таблица 1

	Номиналь-ный

Диаметр, мм.


	Объемный расход, м3/ч

	
	Диапазон измерения

	
	1
	2 (основной)
	3

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	DN50
	0, 11
	10,6
	0,21
	21,2
	0,42
	42,4

	DN65
	0, 18
	17,9
	0,36
	35,8
	0,72
	71,7

	DN80
	0, 27
	27,1
	0,54
	54,3
	1,09
	108,6

	DN100
	0, 42
	42,4
	0,85
	84,8
	1,70
	169,6

	DN125
	0, 66
	66,3
	1,33
	132,5
	2,65
	265,1

	DN150
	0, 95
	95,4
	1,91
	190,9
	3,82
	381,7

	DN200
	1,70
	169,6
	3,39
	339,3
	6,79
	678,6

	DN250
	2,65
	265,1
	5,30
	530,2
	10,60
	1060,3

	DN300
	3,82
	381,7
	7,64
	763,4
	15,27
	1526,8

	DN350
	5,20
	519,5
	10,39
	1039,1
	20,78
	2078,2

	DN400
	6,79                                                                                                                                                           
	678,6
	13,57
	1357,2
	27,14
	2714,3

	DN500
	10,60
	1060,3
	21,21
	2120,6
	42,41
	4241.1

	DN600
	15,27
	1526,8
	30,54
	3053,6
	61,07
	6107,3

	DN700
	20,78
	2078,2
	41,56
	4156,3
	83,13
	8312,7

	DN800
	27,14
	2714,3
	54,29
	5428,7
	108,57
	10857

	DN1000
	42,41
	4241,1
	84,82
	8482,3
	199,64
	16964

	DN1200
	61,07
	6107,3
	122,14
	12214
	244,29
	24429

	DN1400
	83,13
	8312,7
	166,25
	16625
	332,50
	33250

	DN1600
	108,57
	10857
	217,14
	21714
	434,29
	43429


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА

	Наименование
	Габаритные размеры

мм не более
	Масса кг не

более

	
	
	

	Стационарное исполнение расходомера-счетчика
	176х195х97
	3

	ПП
	135 х 28*х 40
	0,5

	Аттенюатор
	диаметр - 12 мм, длина –75мм
	0,015

	Имитационный штекер
	диаметр - 12 мм, длина –75мм
	0,015


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА

[image: image3.wmf]
Рисунок 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПП

[image: image1.wmf]135

150

28

40


Рисунок 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АТТЕНЮАТОРА И ИМИТАЦИОННОГО ШТЕКЕРА

[image: image2.wmf]60

O12

75

 

СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  С БЛОКОМ БИВ

[image: image4.wmf]Процессорный

блок

ПБ

Блок питания

БП

GND

1

SIGNAL

2

SIGNAL

2

GND

4

GND

1

+12 V

2

OS1

2

F1

4

SIGNAL

5

GND

6

+12 V

7

U-UR

8

FOUT1

9

FOUT2

10

Äàò÷èê 1

Äàò÷èê 2

Ñèãíàë

+10 V

5

GND

1

+12 V-A

2

OS1

3

F1

4

~ 220 V

1

RXD

2

TXD

3

GND

5

A

1

B

2

Ñèãíàë

Датчик 1

Датчик 2

GND

2

~ 220 V

3

Сеть

IOUT+

1

IOUT-

2

FOUT1+

3

FOUT1-

5

FOUT2+

6

FOUT2-

7

Выход

RS-232

RS-485

IGND

3

3

GND

7

+12V-B

8

OS2

9

F2

10

GND

6

+12 V

7

U-UR

8

Сигнал

Штуцер

Штуцер

Смотровое окно

Гибкий

шланг

Датчик

Блок

измериельный

вспомогательный

БИВ


PAGE  
6

