Расходомер-счетчик «ДНЕПР-7У» на насыщенный пар (стационарный вариант).

Краткие технические характеристики

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема насыщенного пара. Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема следующих сред:

- насыщенный пар при температуре от 100 до 200 (С.

При индивидуальной градуировке расходомера-счетчика его можно применять для измерения объемного расхода и объема воздуха, протекающего  в пластмассовом трубопроводе.

Типы трубопроводов, на которых может производится измерение  объемного расхода и объема:

- трубопроводы: напорные.

Трубопроводы могут быть из следующего материала: сталь. Расходомер-счетчик может также применяться  в составе теплосчетчиков, предназначенных для измерения потребляемого количества теплоты.

В расходомере-счетчике стационарного исполнения измеренные геометрические размеры трубопровода вносятся в память расходомера-счетчика при его программировании на предприятии-изготовителе и записываются в его паспорт, что исключает возможность бесконтрольного изменения параметров расходомера-счетчика.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Температура среды, объемный расход и объем которой измеряется: 

- насыщенного пара - от 100 до 200 (С при условии, что  температура первичных преобразователей  (далее – ПП) не превышает 150( С. 

2.2 Расходомер-счетчик устанавливается на трубопроводах с номинальными диаметрами от DN20 до DN1600 для жидкости и от DN20 до DN700 для пара, при толщине стенки от 2 до 20 мм для металлических и пластмассовых трубопроводов.   

Диапазоны измерения насыщенного пара приведены в таблицах 1-3 приложения А.

2.5 Динамический диапазон измерения объемного расхода составляет 1:33 - для напорных трубопроводов. 

2.6 Расходомер-счетчик имеет выходной токовый сигнал 0-5 мА или  4-20 мА, пропорциональный объемному расходу  пара.

2.7*. Расходомер-счетчик имеет выходной частотно-импульсный сигнал с частотой 0-1000 Гц, пропорциональный объемному расходу пара.

2.8*. Частотно-импульсный сигнал обеспечивает коммутацию (через открытый коллектор, «сухой контакт») напряжения от внешнего источника не более

 30 В при допускаемом токе не более 30 мА.

2.9 Сопротивление внешней нагрузки в цепи выходного токового сигнала расходомера-счетчика -  не более 1 кОм для выходного сигнала   4-20 мА и не более

 2,5 кОм для выходного сигнала 0-5 мА.  

2.10 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и количества жидкости (пара) составляют + 2,0 %  в диапазоне расхода от 3  до 100 % максимального расхода  (при уровне заполнения от 1 до 99 % для безнапорных трубопроводов и коллекторов) во всем температурном диапазоне.

2.11 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании  объемного расхода жидкости (пара) в выходной токовый сигнал составляют  ( 1,5 %. 
2.12* Пределы  допускаемой  относительной  погрешности  измерения времени наработки составляют  ( 0,01%.

2.13 Габаритные  размеры  составных частей расходомера-счетчика  приведены  в  приложении Б.

2.14 Питание расходомера-счетчика осуществляется от сети переменного тока   напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 (1) Гц.

2.15 Мощность, потребляемая расходомером-счетчиком от сети, - не  более    50 В(А.

2.16 Условия эксплуатации расходомеров-счетчиков следующие:

- температура окружающего воздуха:

1) ПП - от минус 50 до 150 (С;

2) процессорного блока (далее – ПБ), блока питания (далее – БП), блока измерений вспомогательного (далее –  БИВ) – от минус 20 до 50 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха:

1) ПП – 95 % при температуре 35 (С;

2) ПБ, БП, блок БИВ – 80 % при температуре 25 (С.

2.17 Степень защиты оболочки ПП и ПБ - IP54, оболочки БП и  БИВ - IP20  по ГОСТ 14254.

2.18 Расходомер-счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и вывод через последовательный интерфейс RS232 или RS485 архивной измерительной информации на персональный компьютер.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Диапазон измерений объемного расхода насыщенного пара в напорных трубопроводах приведен в таблице 2.

Таблица 2

	Номиналь-ный диаметр,

мм.
	Расход, м3/ч

	
	Диапазон

	
	1
	2 (основной)
	3

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	DN20
	0.14
	4.8
	0.29
	9.7
	0.58
	19.3

	DN25
	0.28
	9.4
	0.57
	18.8
	1.13
	37.7

	DN32
	0.59
	19.8
	1.19
	39.5
	2.37
	79.1

	DN40
	1.16
	38.6
	2.32
	77.2
	4.63
	154.4

	DN50
	2.26
	75.4
	4.52
	150.8
	9.05
	301.6

	DN65
	4.97
	165.6
	9.94
	331.3
	19.88
	662.6

	DN80
	9.26
	308.8
	18.53
	617.7
	37.06
	1235.3

	DN100
	18.10
	603.2
	36.19
	1206.3
	72.38
	2412.7

	DN125
	35.34
	1178.1
	70.68
	2356.2
	141.37
	4712.3

	DN150
	61.07
	2035.7
	122.14
	4071.4
	244.29
	8142.9

	DN200
	144.76
	4825.4
	289.52
	9650.8
	-
	-

	DN250
	282.74
	9424.6
	565.48
	18849.2
	-
	-

	DN300
	488.57
	16285
	977.1
	32571
	-
	-

	DN350
	775.83
	25861
	1551.6
	51722
	-
	-

	DN400
	1158.1
	38603
	-
	-
	-
	-

	DN500
	2261.9
	75397
	-
	-
	-
	-

	DN600
	3908.5
	130286
	-
	-
	-
	-

	DN700
	6206.6
	206889
	-
	-
	-
	-


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
	Наименование
	Габаритные размеры

мм не более
	Масса кг не

более

	Стационарное исполнение расходомера-счетчика
	176х195х97
	3

	ПП
	135 х 28*х 40
	0,5

	Аттенюатор
	диаметр - 12 мм, длина –75мм
	0,015

	Имитационный штекер
	диаметр - 12 мм, длина –75мм
	0,015


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА

[image: image3.wmf]СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Рисунок 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПП

[image: image1.wmf]135

150

28

40


Рисунок 3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АТТЕНЮАТОРА И ИМИТАЦИОННОГО ШТЕКЕРА

[image: image2.wmf]60

O12

75

 

СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  БАЗОВАЯ

[image: image4.wmf]Процессорный

блок

ПБ

Блок питания

БП

GND

1

SIGNAL

2

SIGNAL

2

GND

4

GND

1

+12 V

2

OS1

2

F1

4

SIGNAL

5

GND

6

+12 V

7

U-UR

8

FOUT1

9

FOUT2

10

Äàò÷èê 1

Äàò÷èê 2

Ñèãíàë

+10 V

5

GND

1

+12 V-A

2

OS1

3

F1

4

~ 220 V

1

RXD

2

TXD

3

GND

5

A

1

B

2

Ñèãíàë

Датчик 1

Датчик 2

GND

2

~ 220 V

3

Сеть

IOUT+

1

IOUT-

2

FOUT1+

3

FOUT1-

5

FOUT2+

6

FOUT2-

7

Выход

RS-232

RS-485

IGND

3

Нуль-модемный

COM-COM кабель

3

Накопитель

данных архивов

Днепр-7

GND

7

+12V-B

8

OS2

9

F2

10

Выход

Ток  (0-5); (4-20) мА

+

-

Выход

Частота (0-1000) Гц


Рисунок 1

PAGE  
5

