Расходомер-счетчик «ДНЕПР-7» для гомогенных сред и воды (портативный вариант).
Краткие технические характеристики

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема гомогенных сред протекающих в напорных трубопроводах. 

Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема следующих сред:

- вода: артезианская, холодная питьевая, горячая в системах горячего водоснабжения, сиаманская, речная, с примесями, аэрированная;

- жидкости: кислоты, ацетоны, щелочи, растворы коагулянтов, спирты и их растворы и т.п.;

Типы трубопроводов, на которых может производится измерение  объемного расхода и объема:

- трубопроводы: напорные

Трубопроводы могут быть из следующих материалов: сталь, пластик, керамика, асбоцемент.

Расходомер-счетчик может также применяться  в составе теплосчетчиков, предназначенных для измерения потребляемого количества теплоты.

В расходомере-счетчике портативного исполнения геометрические размеры трубопровода измеряются и вносятся в память расходомера-счетчика потребителем непосредственно на месте эксплуатации, что позволяет производить измерения объемного расхода и объема на трубопроводах различных номинальных диаметров.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Температура среды, объемный расход и объем которой измеряется: 

- воды  - от 1 до 150 (С;

2.2 Расходомер-счетчик устанавливается на трубопроводах с номинальными диаметрами от DN40 до DN1600 для жидкости при толщине стенки от 2 до 20 мм для металлических и пластмассовых трубопроводов.   

Диапазоны измерения расхода воды приведены в таблицах 1-3 приложения А.

2.5 Динамический диапазон измерения объемного расхода составляет 1:33 - для напорных трубопроводов. 

2.6 Расходомер-счетчик имеет выходной токовый сигнал 0-5 мА или  4-20 мА, пропорциональный объемному расходу жидкости.

 2.7*. Расходомер-счетчик имеет выходной частотно-импульсный сигнал с частотой 0-1000 Гц, пропорциональный объемному расходу жидкости. 

2.9 Сопротивление внешней нагрузки в цепи выходного токового сигнала расходомера-счетчика -  не более 1 кОм для выходного сигнала   4-20 мА и не более

 2,5 кОм для выходного сигнала 0-5 мА.  

2.10 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и количества жидкости (пара) составляют + 2,0 %  в диапазоне расхода от 3  до 100 % максимального расхода   во всем температурном диапазоне.

2.11 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании  объемного расхода жидкости (пара) в выходной токовый сигнал составляют  ( 1,5 %. 
2.13 Габаритные  размеры  составных частей расходомера-счетчика  приведены  в  приложении Б.

2.14 Питание расходомера-счетчика осуществляется от сети переменного тока   напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 (1) Гц, а также с помощью аккумуляторной батареи.
2.15 Мощность, потребляемая расходомером-счетчиком от сети, - не  более    50 В(А.

2.16 Условия эксплуатации расходомеров-счетчиков следующие:

- температура окружающего воздуха:

1) ПП - от минус 50 до 150 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха:

1) ПП – 95 % при температуре 35 (С;

2.17 Степень защиты оболочки ПП и ПБ - IP54, оболочки БП и  БИВ - IP20  по ГОСТ 14254.

2.18 Расходомер-счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и вывод через последовательный интерфейс RS232 или RS485 архивной измерительной информации на персональный компьютер.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

 Диапазон измерения объемного  расхода гомогенных сред в напорных трубопроводах приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Номинальный диаметр,

мм.


	Расход, м3/ч

	
	Диапазон

	
	1
	2 (основной)
	3

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	DN40
	0,20
	6,8
	0,41
	13,6
	0,81
	27,1

	DN50
	0,32
	10,6
	0,64
	21,2
	1,27
	42,4

	DN65
	0,54
	17,9
	1,08
	35,8
	2,15
	71,7

	DN80
	0,81
	27,1
	1,63
	54,3
	3,26
	108,6

	DN100
	1,27
	42,4
	2,54
	84,8
	5,09
	169,6

	DN125
	1,99
	66,3
	3,98
	132,5
	7,95
	265,1

	DN150
	2,86
	95,4
	5,73
	190,9
	11,45
	381,7

	DN200
	5,09
	169,6
	10,18
	339,3
	20,36
	678,6

	DN250
	7,95
	265,1
	15,9
	530,2
	31,81
	1060,3

	DN300
	11,45
	381,7
	22,90
	763,4
	45,80
	1526,8

	DN350
	15,59
	519,5
	31,17
	1039,1
	62,34
	2078,2

	DN400
	20,36                                                                                                                                                           
	678,6
	40,72
	1357,2
	81,43
	2714,3

	DN500
	31,81
	1060,3
	63,62
	2120,6
	127,23
	4241.1

	DN600
	45,80
	1526,8
	91,61
	3053,6
	183,22
	6107,3

	DN700
	62,34
	2078,2
	124,69
	4156,3
	249,38
	8312,7

	DN800
	81,41
	2714,3
	162,86
	5428,7
	325,72
	10857,3

	DN1000
	127,2
	4241,1
	254,47
	8482,3
	508,94
	16964,6

	DN1200
	183,2
	6107,3
	366,44
	12214
	732,87
	24429,0

	DN1400
	249,4
	8312,7
	498,76
	16625
	997,52
	33250,6

	DN1600
	325,7
	10857,3
	651,44
	21714
	1302,88
	43429,4


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
	Наименование
	Габаритные размеры

мм не более
	Масса кг не

более

	Портативное исполнение расходомера-счетчика
	445 х 340 х 120
	7,5

	ПП
	135 х 28*х 40
	0,5


[image: image1.wmf]340

445

400

230


PAGE  
1

