РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
«ДНЕПР-7» для любой жидкости  + пар (портативный вариант с ноутбуком). 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема жидкости насыщенного пара и воздуха, протекающих в напорных трубопроводах, 

Расходомер-счетчик предназначен для измерения объемного расхода и объема следующих сред:

- вода: сиаманская, речная, с примесями, аэрированная и т. д.;

- жидкости: сточные воды, кислоты, ацетоны, щелочи, растворы коагулянтов, спирты и их растворы и т.п.;

- мазут при температуре от 90 до 200 ( С;

- насыщенный пар при температуре от 100 до 220 (С.

- воздух в пластмассовом трубопроводе при температуре от минус 50 до плюс 150 0С. Возможна установка датчиков на пластиковых вставках в стальных трубопроводах.

Типы трубопроводов, на которых может производится измерение объемного расхода и объема:

- трубопроводы: напорные;
Трубопроводы могут быть из следующих материалов: сталь, пластик, керамика, асбоцемент.

В расходомере-счетчике портативного исполнения геометрические размеры трубопровода измеряются и вносятся в память расходомера-счетчика потребителем непосредственно на месте эксплуатации, что позволяет производить измерения объемного расхода и объема на трубопроводах различных номинальных диаметров.

Расходомеры-счетчики портативного исполнения состоят из блока электронного – БЭ, и двух первичных преобразователей – ПП.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Температурный диапазон контролируемой среды: 

для воды – от плюс 1 до плюс 150 0С, 

для пара – от плюс 100 до плюс 220 0С
для воздуха – от минус 50 до плюс 150 0С

2.2 Конструктивные размеры трубопроводов и коллекторов:

· диаметр условного прохода напорного трубопровода:

от 40 мм до 1600 мм для жидкости;

от 40 мм до 700 мм для пара;

от 40 мм до 1400 мм для воздуха.

- толщина стенок трубопровода от 2 мм до 20 мм;

2.3 Диапазоны измерения объемного расхода, в которых нормируется погрешность, представлены в таблицах 1, 2, и 3  приложения А.

2.4 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объемного расхода и количества жидкости (пара) составляет   ( 2%.

2.5 Расходомеры-счетчики обеспечивают унифицированный выходной сигнал постоянного тока (0-5) мА или (4-20) мА (ГОСТ 26.010-80), пропорциональный объемному расходу жидкости или пара.

2.6 Предел допускаемой приведенной погрешности преобразования объемного расхода жидкости (пара) в выходной токовый сигнал составляет ± 1,5 %, при изменениях сопротивления нагрузки: от   100 Ом до 2,5 кОм для сигнала  (0-5) мА; и от 100 Ом до 1 кОм для сигнала (4-20) мА.

2.7 Предел допускаемой основной относительной погрешности преобразования объемного расхода жидкости (пара) в частотный выходной сигнал составляет ± 2 %.

2.8 Габаритные размеры составных частей расходомера-счетчика приведены в приложении Б.

2.9 Питание расходомера-счетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 (1) Гц, а также от аккумуляторной батареи.
2.10 Мощность, потребляемая расходомером-счетчиком от сети, - не более  50 ВА.

2.11 Степень защиты оболочки ПП и ПБ - IP54, оболочки БП и БИВ - IP20  по ГОСТ 14254.

2.12 Расходомер-счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и вывод через последовательный интерфейс RS232 или RS485 архивной измерительной информации на персональный компьютер.
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Диапазон измерения объемного  расхода жидкости в напорных трубопроводах приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Номиналь-ный диаметр,

мм.


	Объемный расход, м3/ч

	
	Диапазон измерения

	
	1
	2 (основной)
	3

	
	0,05-1,5 м/с
	0,1-3 м/с
	0,2-6 м/с

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	DN40
	0,20
	6,8
	0,41
	13,6
	0,81
	27,1

	DN50
	0,32
	10,6
	0,64
	21,2
	1,27
	42,4

	DN65
	0,54
	17,9
	1,08
	35,8
	2,15
	71,7

	DN80
	0,81
	27,1
	1,63
	54,3
	3,26
	108,6

	DN100
	1,27
	42,4
	2,54
	84,8
	5,09
	169,6

	DN125
	1,99
	66,3
	3,98
	132,5
	7,95
	265,1

	DN150
	2,86
	95,4
	5,73
	190,9
	11,45
	381,7

	DN200
	5,09
	169,6
	10,18
	339,3
	20,36
	678,6

	DN250
	7,95
	265,1
	15,9
	530,2
	31,81
	1060,3

	DN300
	11,45
	381,7
	22,90
	763,4
	45,80
	1526,8

	DN350
	15,59
	519,5
	31,17
	1039,1
	62,34
	2078,2

	DN400
	20,36                                                                                                                                                           
	678,6
	40,72
	1357,2
	81,43
	2714,3

	DN500
	31,81
	1060,3
	63,62
	2120,6
	127,23
	4241.1

	DN600
	45,80
	1526,8
	91,61
	3053,6
	183,22
	6107,3

	DN700
	62,34
	2078,2
	124,69
	4156,3
	249,38
	8312,7

	DN800
	81,41
	2714,3
	162,86
	5428,7
	325,72
	10857,3

	DN1000
	127,2
	4241,1
	254,47
	8482,3
	508,94
	16964,6

	DN1200
	183,2
	6107,3
	366,44
	12214
	732,87
	24429,0

	DN1400
	249,4
	8312,7
	498,76
	16625
	997,52
	33250,6

	DN1600
	325,7
	10857,3
	651,44
	21714
	1302,88
	43429,4


Диапазон измерений объемного расхода насыщенного пара в напорных трубопроводах приведен в таблице 2.

Таблица 2

	Номинальный диаметр,

мм.
	Объемный расход, м3/ч

	
	Диапазон измерения

	
	1
	2 (основной)
	3

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	DN40
	1.16
	38.6
	2.32
	77.2
	4.63
	154.4

	DN50
	2.26
	75.4
	4.52
	150.8
	9.05
	301.6

	DN65
	4.97
	165.6
	9.94
	331.3
	19.88
	662.6

	DN80
	9.26
	308.8
	18.53
	617.7
	37.06
	1235.3

	DN100
	18.10
	603.2
	36.19
	1206.3
	72.38
	2412.7

	DN125
	35.34
	1178.1
	70.68
	2356.2
	141.37
	4712.3

	DN150
	61.07
	2035.7
	122.14
	4071.4
	244.29
	8142.9

	DN200
	144.76
	4825.4
	289.52
	9650.8
	-
	-

	DN250
	282.74
	9424.6
	565.48
	18849.2
	-
	-

	DN300
	488.57
	16285
	977.1
	32571
	-
	-

	DN350
	775.83
	25861
	1551.6
	51722
	-
	-

	DN400
	1158.1
	38603
	-
	-
	-
	-

	DN500
	2261.9
	75397
	-
	-
	-
	-

	DN600
	3908.5
	130286
	-
	-
	-
	-

	DN700
	6206.6
	206889
	-
	-
	-
	-


Примечание: диапазоны расхода пара указаны для следующих параметров датчиков:

СКОРОСТЬ ЗВУКА [м/с] = 2868.0

УГОЛ ПРИЗМЫ = 60

ЧАСТОТА ГЕНЕРАТОРА =  525 кГц

3 Диапазоны измерения объемного расхода воздуха

      Таблица 3

	Номинальный диаметр,

мм.
	Объемный расход, м3/ч

	
	Диапазон измерения

	
	5
	6
	7

	
	0,75 – 24 м/с
	1,5 – 48 м/с
	3 – 96 м/с

	
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	50
	5.09
	169.6
	10.18
	339.3
	20.36
	678.6

	65
	8.60
	286.7
	17.20
	573.4
	34.40
	1146.8

	80
	13.03
	434.3
	26.06
	868.6
	52.12
	1737.2

	100
	20.36
	678.6
	40.72
	1357.2
	81.43
	2714.3

	125
	31.81
	1060.3
	63.62
	2120.6
	127.23
	4241.1

	150
	45.80
	1526.8
	91.61
	3053.6
	183.22
	6107.3

	200
	81.43
	2714.3
	162.86
	5428.7
	325.72
	10857.3

	250
	127.23
	4241.1
	254.47
	8482.3
	508.94
	16964.6

	300
	183.22
	6107.3
	366.44
	12214.5
	732.87
	24429.0

	350
	249.38
	8312.7
	498.76
	16625.3
	997.52
	33250.6

	400
	325.72
	10857.3
	651.44
	21714.7
	1302.88
	43429.4

	500
	508.94
	16964.6
	1017.88
	33929.2
	2035.75
	67858.4

	600
	732.87
	24429.0
	1465.74
	48858.0
	2931.48
	97716.1

	700
	997.52
	33250.6
	1995.04
	66501.2
	3990.07
	133002.4

	800
	1302.88
	43429.4
	2605.76
	86858.7
	5211.52
	173717.5

	900
	1648.96
	54965.3
	3297.92
	109930.6
	6595.83
	219861.2

	1000
	2035.75
	67858.4
	4071.50
	135716.8
	8143.01
	271433.6

	1100
	2463.26
	82108.6
	4926.52
	164217.3
	9853.04
	328434.6

	1200
	2931.48
	97716.1
	5862.97
	195432.2
	11725.93
	390864.3

	1300
	3440.42
	114680.7
	6880.84
	229361.3
	13761.68
	458722.7

	1400
	3990.07
	133002.4
	7980.15
	266004.9
	15960.29
	532009.8


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАСХОДОМЕРА 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
	Наименование
	Габаритные размеры,

мм, не более
	Масса, кг не более

	Портативное исполнение расходомера-счетчика
	445х340х120
	7,5

	ПП
	135х 28*х40
	0,5

	ПП на воздух
	220х63х38
	0,7


РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ПОРТАТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ


[image: image1.wmf]445

295

405

340


Рисунок 1

PAGE  
1

_1214289506.vsd
445�

295�

405�

340�


